| 采购项目技术及商务条款响应表 2-1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：超纯水机采购项目 |  |  | 项目编号：KPCDC202503-2 | 数量：一台 |  |  |
| 序号 |  | 采购规格要求/参加遴选实际要求 |  |  | 是否偏离 | 偏离简述 |
| 机器技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | - 机器至少应包含普通纯水与超纯水两个出水口。纯水产量≧30L/h，超纯水水质须满足GB6682-2008一级水各项指标；而且还要需要满足阴、阳离子:≦0.1ppb；电导率:≧18MQ.cm@25°C；总有机碳:≦5ppb;细菌:<10CFU/L;颗粒物(0.22μm/ml)<1pc/mL;热原质(内毒素)<0.001EU/mL;蛋白酶<0.15μg/mL;有显示屏，能实时显示水质主要参数指标，采取一键式取水，主机可支持日后升级扩充连接不少于2个取水器的需要;配置50升以上，能与主机相连且能实现自动补水的洁净水箱。配置前置过滤装置，确保进水水质满足纯水机进水要求。除仪器标配外，额外配置各种纯化柱至少一套(包括且不限于预处理柱、反渗透柱、超纯水柱)。 |  |  |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1.主机保修期至少两年，必须提供设备制造厂出具的在质保期内免费维修的承诺函，附送产品按该产品原定保修期执行。保修期内供方根据故障情况提供不同形式的维修服务（包括但不限于上门维修、电话指导），并免费提供需要更换的主机零部件（耗材除外）。保修期满后，供方以不高于国内市场价格提供终身维修维护及需要更换的零部件。 2.免费提供安装调试及现场人员培训，以产品能够正常使用，且最终相关使用人员熟练掌握为准。 3、机器安装完成后一个月内，供应商需将超纯水送具有资质的第三方检测机构进行检定，水质满足技术参数各项指标方付款，送检费用由供应商负责。 |  |  |  |  |

注：技术参数及商务要求表中每一项参数和要求必须满足，否则取消供应商参加遴选的资格。

供应商名称（签章）：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：